附件1：

采购需求参数

一、体外膈肌起搏治疗仪参数

1.工作条件：

1.1. 环境温度：5℃～40℃；

1.2. 相对湿度：≤80%；

1.3. 大气压范围：860hPa～1060hPa；

1.4. 电源：AC 220V±10% 50Hz±2% / DC 3.8V±20%。

2.台式机设计，小巧便携，可选配推车结合使用；

3.高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；

4.双通道输出，每通道分左右，可单独调节；

5.治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%；

6.脉冲宽度：50μs～500μs范围内多档可调，允差为±10%；或脉冲宽度固定值在100μs～400μs范围内可选，允差为±10%；输出波形可为非调制或调制波形，满足临床刺激需求。

7.脉冲频率：1Hz～150Hz范围内多档可调，至少包含低频段（≤50Hz）5个以上可选档位，允差为±10%；频率与周期的对应关系应符合物理学基本换算。

8.负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V；

9. 开路时输出峰值电压≤500V

10.刺激强度：连续可调或分档可调，档位不少于20档；若采用分档调节，每档位脉冲幅度增量≤1.5V，最大输出脉冲幅度满足临床需求。

11.刺激次数（间歇输出频率）：1～60次/分钟范围内可调，或具备可调的工作/间歇时间比功能，间歇周期允差为±10%。

12.仪器具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；

13.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；

14.工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；

15.仪器内置电池，并配置有电量提示功能；

16.仪器内置嵌入式软件控制系统，软件功能应满足本技术参数全部功能实现要求，具备稳定运行及故障保护机制。

17. 整机质保3年。

二、动态心电图仪参数

1. 采集盒

1.1. 设备重量≤50g，方便受检者佩戴

1.2. 存储容量≥1G，支持数据本地存储及高速数据导出功能，可通过物理接口或标准无线传输方式读取数据

1.3. ▲配备显示屏，可查看病人信息、起搏状态、电极连接情况及波形信息（提供产品说明书证明）

1.4. 具备便捷的操作方式，可设置记录器的记录参数、波形切换等操作

1.5. 具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间

1.6. ▲具备防水功能，防水等级不低于IPX4，避免清洁消毒影响采集盒寿命（提供产品检验报告证明）

1.7. 具备病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失

1.8. 具备自动关机功能，长时间空闲状态或记录完成后可自动关机节约电池电量

2. 信号处理

2.1. 记录通道：支持12通道/3通道，根据导联线自适应，不需要手动调节

2.2. ▲频率响应：0.05Hz～100Hz（提供产品第三方检验报告证明）

2.3. ▲输入阻抗：≥40MΩ（提供产品第三方检验报告证明）

2.4. 耐极化电压：≥±300mV

2.5. ▲共模抑制比：≥100dB（提供产品第三方检验报告证明）

2.6. 采样率：≥1000Hz

2.7A/D精度：24位

2.8. ▲采集盒具备起搏检测功能，可有效识别起搏信号，避免伪差干扰导致的起搏信号误检或漏检（提供产品说明书证明）

3. 分析软件

3.1. 支持根据用户需要，自定义配置软件界面工作流程

3.2. 具备独立儿童分析模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性

3.3. 心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号分析质量

3.4. 丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件

3.5. 准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心搏类型，并支持不少于20种模板分类选项

3.6. 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记

3.7. 支持在分析前或分析过程中将任意时间段定义为干扰不分析段

3.8. 具有波形叠加分析功能，支持多子分析窗，可对波形进行拆分、合并及修改（提供产品界面截图证明）

3.9. 具有散点图分析功能，支持按不同时间间隔显示分时散点图，并支持散点图与其他分析图联合分析（提供软件截图证明）

3.10. ▲具备直方图功能，支持多种常用直方图类型（包括但不限于心率、RR间期、ST段等），并支持直方图与其他分析图联合分析（提供软件截图证明）

3.11. ▲具备房颤/房扑分析模块，可同屏联动显示心率趋势图和时间散点图，并支持自选时间段进行房颤复核分析（提供软件截图证明）

3.12. 具备起搏分析功能，可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行自动分析；具备独立起搏分析界面，可按起搏钉类型或起搏钉间期显示起搏直方图，联动心电条图进行起搏心搏观察及分析（提供软件截图证明）

3.13. ▲具有心房分析功能，支持P波自动识别与定位，包括复杂心律失常情况下的P波检测，支持多种房室传导阻滞事件的自动识别（提供软件截图证明）

3.14. 具有ST段分析功能，独立ST段分析界面，可对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，显示ST段变化的趋势

3.15. ▲具备HRV分析功能，并支持出具独立的分析报告；可选配或扩展心室晚电位分析、T波电交替分析、心率震荡分析、睡眠分析等衍生分析功能（提供软件截图证明）

3.16. ▲具有自动存图功能，针对各类心律失常事件，自动挑选并保存特征性片段图，方便报告出具（提供软件截图证明）

3.17. 具有AI自动结论功能，根据客观心搏统计结果，自动生成诊断结论，提升动态心电报告出具效率

4.整机质保1年。

三、动态血压仪参数

1. 采集盒

1.体积小，重量＜165g，方便受检者佩戴

2. 彩色屏幕显示，能够清晰地显示时间、电池电量、脉率、事件记录及血压测量数据等信息（提供注册证明）

3.袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带

4.供电要求：直流电源，2节AA电池供电

5. 防水等级：IP22防水等级（提供注册证明）

6.电池仓拉绳设计，方便电池的更换

7.支持事件记录功能，可结合事件记录对血压数据进行分析

8.支持体位记录功能，辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

9.数据存储器：闪存储存，至少可存储450组数据

2. 测量范围

1.测量方法：示波法

2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg

3.*压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg（提供注册证明）

4.*脉率测量范围：40 bpm~240 bpm（提供注册证明）

5.过压保护：当血压测量压力值超过297 mmHg±3 mmHg时，开启过压保护

6.监测时长：≥24小时

7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

8.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时长为120 s

3. 分析软件

1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

3.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观地分析数据

4. 支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析等多种分析功能，辅助医生分析诊断

5.*支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断（提供软件截图证明）

6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压数据、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息

9.支持标准化数据接口（如HL7、DICOM、XML或开放API等），可与医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）等实现数据传输与集成，并提供数据接口说明文档。

10.整机质保1年。