## Sheet1
赫章县中医医院市场调研医疗设备清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 液晶显示屏牵引椅 | 台 | 1 | 1.液晶显示与手持遥控均有急退按键； 2.牵引杆长度≥195cm，加粗设计； 3.牵引度可调节； 4.使用年限：≥5年。 5.质保期≥1年。
2 | 医用冷藏柜 | 台 | 1 | 1.容量：≥680L； 2.尺寸：60*60*195cm(±10%）
3 | 医用显示器 | 台 | 2 | 6M彩色医用显示器核心要求 显示性能 对角线尺寸≥30英寸（76.2cm） 分辨率≥3840×2160（4K UHD）及以上 点距≤0.2mm×0.2mm 响应时间≤20ms（灰阶响应） 彩色显示，色彩深度≥14bit灰阶处理 最大亮度≥800cd/m²，支持亮度稳定技术（如背光反馈稳定/亮度校准） 静态对比度≥1000:1，支持动态对比度增强技术 智能功能 具备环境光监测功能，可根据环境亮度自适应调整显示亮度 支持DICOM曲线环境光补偿功能 具备快速亮度提升功能（如高亮模式/亮度增强等），可瞬时提升显示亮度，便于临床细节观察 接口配置 视频信号输入接口：DisplayPort≥1，HDMI≥1 兼容DVI-D信号输入（可通过适配器或转接线实现） 认证要求 产品须获得中国强制性产品认证（CCC认证），证书在有效期内。
4 | 静脉腔内射频闭合设备 | 台 | 1 | 设备用于下肢大隐静脉腔内射频消融，超声引 导下完成静脉曲张微创治疗；主机可精准控制射频输出功率、作用温度与作用时长，具备实时温度检测、自动控温保护等功能；配套射频导管适配下肢静脉腔内操作，满足肿胀麻醉下静脉壁胶原闭合治疗需求，操作安全稳定，适配院内手术室常规供电及场地条件，兼容手术室现有超声设备联合使用；配套蠕动泵。
本次市场调研共包含3项产品，需满足备注要求，报名人可选择全部产品参与响应， 也可针对任意单项产品进行单独响应。