附件1：
采购需求参数

（1） 高压密闭三连体煎药包装一体机技术参数

一、基本参数
1.容量：单缸有效容积≥20L，三缸独立运行
2.重量：≤180Kg
3.电源：AC220V±10%，50Hz（或AC220V/380V可选）
4.外形尺寸（长×宽×高）：≤1800mm×650mm×1250mm（需满足采购人场地要求）
5.总功率：≤7.0kW，加热功率≥4.0kW
二、功能及性能要求 
1.药渣压榨功能：具备高压压榨装置，压榨压力≥0.3MPa，药汁提取率≥80% ；
2.煎煮温度：常温-100℃可调，温控精度±2℃
3.武火模式：升温速率≥3℃/min
4.文火模式：维持微沸状态，温度95±3℃可调
5.药液储存：配备药液储存桶，单桶容量≥20L，具备保温功能（温度≥60℃）
6.消毒功能：具备管路及储存桶清洗消毒功能，消毒温度≥95℃，持续时间≥10min，符合《医疗机构中药煎药室管理规范》要求
7.时间控制：煎煮时间设定范围0-180min，设定精度1min，具备预约启动功能
8.安全保护：
.漏电保护：符合GB 4706.1要求，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s
.干烧保护：液位低于安全线或温度≥110℃时自动切断加热电源
.无液自动停机：液位检测失效或药液排空时，自动停止加热及出液泵
9.报警功能：具备声光报警功能，包括超温报警、干烧预警、无液报警、故障报警，报警信号可识别区分
10计量功能：药液计量精度误差≤±3%，支持在线校准；液位显示精度±2%
11.包装功能：包装量调节范围50-300mL/袋，调节精度1mL，误差≤±5%
12清洗功能：具备一键清洗功能，自动完成管路及储液桶清洗程序，清洗时间可调，支持手动/自动双模式
13.具备自动上水功能
14.材质及工艺要求 
.接触药液部件材质：食品级304及以上不锈钢，符合药品食品接触材料标准 
.设备符合YY系列医药行业标准及GB 4706.1家用和类似用途电器的安全要求
15.质保年限：整机质保1年。




（二）恒温箱参数
1、 [bookmark: _GoBack]可用于药品恒温储存；
2、 箱体精选冷轧钢板基材，烤漆工艺处理，表面形成致密防护层，坚硬牢固，具有极强的防锈能力；
二、内胆采用不锈钢材质，镜面抛光处理，搁板支架快拆设计，自由装卸，便于调整；
三、具有温度修正功能，定时功能，来电记忆恢复功能；
四、电压：220V；
五、温度调节范围：RT+ 5℃～70℃；
六、温度波动：±1℃
七、尺寸：≤55x55x90cm；
八、整机质保1年。


