附件1：

采购需求参数

一、高压密闭三连体煎药包装一体机技术参数

- 基本参数

- 1.容量：单缸有效容积≥20L，三缸独立运行

- 2.重量：≤180Kg

- 3.电源：AC220V±10%，50Hz（或AC220V/380V可选）

- 4.外形尺寸（长×宽×高）：≤1800mm×650mm×1250mm（需满足采购人场地要求）

- 5.总功率：≤7.0kW，加热功率≥4.0kW

- 功能及性能要求

- 1.药渣压榨功能：具备高压压榨装置，压榨压力≥0.3MPa，药汁提取率≥80% ；

- 2.煎煮温度：常温-100℃可调，温控精度±2℃

- 3.武火模式：升温速率≥3℃/min

- 4.文火模式：维持微沸状态，温度95±3℃可调

- 5.药液储存：配备药液储存桶，单桶容量≥20L，具备保温功能（温度≥60℃）

- 6.消毒功能：具备管路及储存桶清洗消毒功能，消毒温度≥95℃，持续时间≥10min，符合《医疗机构中药煎药室管理规范》要求

- 7.时间控制：煎煮时间设定范围0-180min，设定精度1min，具备预约启动功能

- 8.安全保护：

- .漏电保护：符合GB 4706.1要求，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s

- .干烧保护：液位低于安全线或温度≥110℃时自动切断加热电源

- .无液自动停机：液位检测失效或药液排空时，自动停止加热及出液泵

- 9.报警功能：具备声光报警功能，包括超温报警、干烧预警、无液报警、故障报警，报警信号可识别区分

- 10计量功能：药液计量精度误差≤±3%，支持在线校准；液位显示精度±2%

- 11.包装功能：包装量调节范围50-300mL/袋，调节精度1mL，误差≤±5%

- 12清洗功能：具备一键清洗功能，自动完成管路及储液桶清洗程序，清洗时间可调，支持手动/自动双模式

- 13.具备自动上水功能

- 14.材质及工艺要求

- .接触药液部件材质：食品级304及以上不锈钢，符合药品食品接触材料标准

- .设备符合YY系列医药行业标准及GB 4706.1家用和类似用途电器的安全要求

- 15.质保年限：整机质保1年。

二、恒温箱参数

- 可用于药品恒温储存；

- 箱体精选冷轧钢板基材，烤漆工艺处理，表面形成致密防护层，坚硬牢固，具有极强的防锈能力；

- 内胆采用不锈钢材质，镜面抛光处理，搁板支架快拆设计，自由装卸，便于调整；

- 具有温度修正功能，定时功能，来电记忆恢复功能；

- 电压：220V；

- 温度调节范围：RT+ 5℃～70℃；

- 温度波动：±1℃

- 尺寸：≤55x55x90cm；

- 整机质保1年。