## Sheet1
赫章县中医医院市场调研医疗设备、器械清单
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 赫章县中医医院中医优势专科（儿科）设备采购项目 | 小儿常规胃肠镜镜体 | 根 | 2 | 1.需适配我院现有的胃肠镜主机使用，主机生产厂家及型号为：上海澳华内镜股份有限公司AQ-150，不指定响应产品为主机原厂品牌； 2. 规格：外径5.5mm（1根）、外径8.9-9.2mm（1根）；长度≥1000mm；视野角度≥120°（直视）；弯曲角度：上/下≥180°，左/右≥160°
2 | 赫章县中医医院中医优势专科（儿科）设备采购项目 | 13C尿素呼气试验检测仪 | 台 | 1 | 样本类型：呼气样本；配备电脑工作站及管理软件，支持数据存储、打印报告；检测时间： 单次检测时间 ≤ 3 分钟
3 | 赫章县中医医院中医优势专科（儿科）设备采购项目 | 胃肠电图仪 | 台 | 1 | 通道数：≥4通道；频率范围：0.01-1.0 Hz（覆盖胃电慢波频率）；输入阻抗：≥10 MΩ；共模抑制比：≥100 dB；具备自动分析功能，能生成胃电节律、振幅、频率等参数报告。 相关要求：（1）工作站： 必须配备品牌商用电脑工作站（含显示器、主机、打印机），预装专业胃肠电图分析软件，支持数据实时采集、回放、分析及报告打印。 （2） 存储状态： 支持海量患者数据存储（如≥10万例），具备数据库备份和恢复功能，支持按姓名、ID、日期等多条件检索。 （3）其他： 配备专用电极、导联线及固定装置，确保信号采集稳定。
4 | 赫章县中医医院中医优势专科（儿科）设备采购项目 | 儿童背心式排痰机 | 台 | 1 | 适用人群：儿童（3月-14岁） 压力范围：可调（如 0.5-3.0 kPa ）。 频率范围：可调（如 5-20 Hz）。
5 | 骨伤一科物资采购项目 | 手术室升降助力盐水架 | 1 | 个 | 带机械助力，有高度刻度显示
6 | 骨伤一科物资采购项目 | 70º关节镜镜头+镜鞘 | 1 | 套 | 直径4.0mm/70º，适配我院现有的关节镜摄像头手柄及主机，主机生产厂家及型号为：上海利格泰医疗设备有限公司BK-IC02，不指定响应产品为主机原厂品牌。
7 | 骨伤一科物资采购项目 | 30º关节镜镜头+镜鞘 | 1 | 套 | 直径4.0mm/30º，适配我院现有的关节镜摄像头手柄及主机，主机生产厂家及型号为：上海利格泰医疗设备有限公司BK-IC02，不指定响应产品为主机原厂品牌。
8 | 骨伤一科物资采购项目 | 关节镜用刨刀手柄 | 1 | 套 | 适配我院现有的刨刀主机，主机生产厂家及型号为：上海利格泰医疗设备有限公司AS02，不指定响应产品为主机原厂品牌。
9 | 骨伤一科物资采购项目 | 半月板篮钳（反咬） | 1 | 个 | 可向后方咬住半月板。
10 | 骨伤一科物资采购项目 | 关节镜用微骨折锥 | 1 | 套 | 至少包含40º、60º各一个。
本次市场调研共包含10项产品，需满足备注要求，报名人可选择全部产品参与响应， 也可针对任意单项产品进行单独响应。